## Sheet1
Drive Amplifier Calibration November 16, 2020
Setup
| R&S SMBV 100A signal generator |  |  | 476.305569700 MHz
Two cables (for length) to device input
One cable from device output
| R&S FSW spectrum analyzer |  |  | 200 Hz span, RBW, VBW 2 Hz
|  |  | SMBV 100A Output |  | FSW Input
Calibration | [5 empty] | slope | offset
| Device is 30 dB attenuator |  | -15 |  | -45.96 | 1.0032 | -30.9198
|  |  | -14 |  | -44.96
|  |  | -13 |  | -44.01
|  |  | -12 |  | -42.9
|  |  | -11 |  | -41.91
|  |  | -10 |  | -40.92
|  |  | -9 |  | -39.95
|  |  | -8 |  | -38.97
|  |  | -7 |  | -37.89
|  |  | -6 |  | -36.91
|  |  | -5 |  | -35.94
|  |  | -4 |  | -34.96
|  |  | -3 |  | -34.01
|  |  | -2 |  | -32.92
|  |  | -1 |  | -31.96
|  |  | 0 |  | -30.96
|  |  | 1 |  | -29.98
|  |  | 2 |  | -28.99
|  |  | 3 |  | -27.85
|  |  | 4 |  | -26.86
|  |  | 5 |  | -25.88
|  |  | 6 |  | -24.91
|  |  | 7 |  | -23.93
|  |  | 8 |  | -22.98
|  |  | 9 |  | -21.83
|  |  | 10 |  | -20.78
Nominal output power = 29 W |  | 29 | 44.624
Maximum output power |  | 100 | 50
Initial power |  | 5 | 36.9897
[5 empty] | Nominal | With coupling |  | Bottom Spare 014 |  | Middle Spare 013 |  | Upper Production
Measurements | [5 empty] | -30.9198 |  | dBm | W | dBm | W | dBm | W
|  |  | -38 |  | 20 | -10.9198 |  | -10.56 | 0.10864 | -11.05 | 0.097046 | -11.33 | 0.090987
|  |  | -36 |  | 22 | -8.9198 |  | -8.51 | 0.17417 | -8.99 | 0.15595 | -9.28 | 0.14587
|  |  | -34 |  | 24 | -6.9198 |  | -6.56 | 0.27288 | -7.04 | 0.24433 | -7.37 | 0.22645
|  |  | -32 |  | 26 | -4.9198 |  | -4.62 | 0.42656 | -5.13 | 0.3793 | -5.38 | 0.35808
|  |  | -30 |  | 28 | -2.9198 |  | -2.56 | 0.68546 | -3.06 | 0.61091 | -3.33 | 0.57409
|  |  | -28 |  | 30 | -0.91979 |  | -0.62 | 1.0715 | -1.07 | 0.96601 | -1.36 | 0.90361
|  |  | -26 |  | 32 | 1.0802 |  | 1.38 | 1.6982 | 0.97 | 1.5452 | 0.69 | 1.4487
|  |  | -24 |  | 34 | 3.0802 |  | 3.34 | 2.6667 | 3.01 | 2.4716 | 2.74 | 2.3226
|  |  | -22 |  | 36 | 5.0802 |  | 5.43 | 4.315 | 5.2 | 4.0924 | 4.9 | 3.8193
|  |  | -20 |  | 38 | 7.0802 |  | 7.47 | 6.9021 | 7.34 | 6.6985 | 7.04 | 6.2514
|  |  | -18 |  | 40 | 9.0802 |  | 9.52 | 11.0657 | 9.51 | 11.0403 | 9.18 | 10.2324
|  |  | -16 |  | 42 | 11.0802 |  | 11.69 | 18.2381 | 11.78 | 18.62 | 11.45 | 17.2576
|  |  | -14 |  | 44 | 13.0802 |  | 13.75 | 29.3075 | 13.92 | 30.4775 | 13.56 | 28.053
|  |  | -12 |  | 46 | 15.0802 |  | 15.89 | 47.9711 | 16.16 | 51.0481 | 15.71 | 46.0235
|  |  | -10 |  | 48 | 17.0802 |  | 17.87 | 75.6797 | 18.21 | 81.8426 | 17.74 | 73.4479
|  |  | -8 |  | 50 | 19.0802 |  | 19.76 | 116.9444 | 20.14 | 127.6379 | 19.55 | 111.4242