## Sheet1
Reflected Power trip point measurements |  |  |  |  | 2021-02-08
Setup | RF3 out | external Attn | Amplifier | IQA input | coupler
-19.45
Signal |  | IQA Channel |  | attenuation | coupled power | power in IQA |  | Threshold |  | Amplitude |  | I |  | Q |  | Power | HIGH | HIHI | Status
KLYSOUTREFL:POWER |  | IQA1Ch2 |  | 16 | -12.37 | 7.08 | IQA1:MODU.AT1 | 0.182 | IQA1:MODU.AD1 | 0.178 | IQA1:MODU.IDT1 | 234 | IQA1:MODU.QDT1 | -1687 | KLYSOUTREFL:POWER | 8.1 | 10.8 | 11.4 | OK
|  |  |  | 15 | -11.04 | 8.41 |  |  |  | 0.202 |  | 225 |  | -2020 |  | 11 |  |  | Warning
|  |  |  | 14 | -10.03 | 9.42 |  |  |  | 0.222 |  | 193 |  | -2273 |  | 13.8 |  |  | Fault
CAV1REFL:POWER |  | IQA2Ch2 |  | 10 | -6.13 | 13.32 | IQA2:MODU.AT1 | 0.425 | IQA2:MODU.AD1 | 0.329 | IQA2:MODU.IDT1 | 112 | IQA2:MODU.QDT1 | -3354 | CAV1REFL:POWER | 46.5 | 81 | 85.5 | OK
|  |  |  | 9 | -5.12 | 14.33 |  |  |  | 0.365 |  | 40 |  | -3789 |  | 59 |  |  | OK
|  |  |  | 8 | -4.28 | 15.17 |  |  |  | 0.4 |  | 110 |  | -4151 |  | 71.3 |  |  | OK
|  |  |  | 7 | -3.26 | 16.19 |  |  |  | 0.445 |  | 34 |  | -4683 |  | 88.6 |  |  | Fault
CAV2REFL:POWER |  | IQA2Ch4 |  | 10 | -6.16 | 13.29 | IQA2:MODU.AT3 | 0.493 | IQA2:MODU.AD3 | 0.327 | IQA2:MODU.IDT3 | 1970 | IQA2:MODU.QDT3 | 3149 | CAV2REFL:POWER | 35.2 | 81 | 85.5 | OK
|  |  |  | 9 | -5.14 | 14.31 |  |  |  | 0.362 |  | 2296 |  | 3483 |  | 44.3 |  |  | OK
|  |  |  | 8 | -4.32 | 15.13 |  |  |  | 0.396 |  | 2474 |  | 3878 |  | 54.4 |  |  | OK
|  |  |  | 7 | -3.54 | 15.91 |  |  |  | 0.431 |  | 2766 |  | 4155 |  | 64.5 |  |  | OK
|  |  |  | 6 | -2.19 | 17.26 |  |  |  | 0.495 |  | 3311 |  | 4824 |  | 87.2 |  |  | Fault
CAV3REFL:POWER |  | IQA3Ch2 |  | 10 | -6.16 | 13.29 | IQA3:MODU.AT1 | 0.486 | IQA3:MODU.AD1 | 0.335 | IQA3:MODU.IDT1 | -741 | IQA3:MODU.QDT1 | -3531 | CAV3REFL:POWER | 35.4 | 81 | 85.5 | OK
|  |  |  | 9 | -5.12 | 14.33 |  |  |  | 0.37 |  | -934 |  | -3956 |  | 45.1 |  |  | OK
|  |  |  | 8 | -4.52 | 14.93 |  |  |  | 0.395 |  | -900 |  | -4279 |  | 52 |  |  | OK
|  |  |  | 7 | -3.44 | 16.01 |  |  |  | 0.442 |  | -1134 |  | -4849 |  | 66.3 |  |  | OK
|  |  |  | 6 | -2.17 | 17.28 |  |  |  | 0.506 |  | -1410 |  | -5532 |  | 88.9 |  |  | Fault
CAV4REFL:POWER |  | IQA3Ch4 |  | 10 | -6.16 | 13.29 | IQA3:MODU.AT3 | 0.459 | IQA3:MODU.AD3 | 0.329 | IQA3:MODU.IDT3 | 2508 | IQA3:MODU.QDT3 | 2819 | CAV4REFL:POWER | 39.7 | 81 | 85.5 | OK
|  |  |  | 9 | -5.15 | 14.3 |  |  |  | 0.364 |  | 2896 |  | 3093 |  | 50 |  |  | OK
|  |  |  | 8 | -4.37 | 15.08 |  |  |  | 0.396 |  | 3126 |  | 3460 |  | 60.8 |  |  | OK
|  |  |  | 7 | -3.45 | 16 |  |  |  | 0.435 |  | 3472 |  | 3702 |  | 71.5 |  |  | OK
|  |  |  | 6 | -2.19 | 17.26 |  |  |  | 0.495 |  | 4158 |  | 4272 |  | 99.2 |  |  | Fault